FRC系列分压器

产品操作手册

武汉国测华能电气有限公司

尊敬的用户：

感谢您购买本公司FRC系列分压器。在您初次使用该产品前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，如果您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们会尽快给您答复。

!

注 意 事 项

- 本设备使用时周围不得有任何杂物，以免影响测量精度。

- 严格注意保持操作距离，确保操作安全。

- 检查各部位联接可靠，特别是地线的牢固联接。

- 测量完毕后直至仪表测量显示为零方可进入现场。

- 严禁超压使用，并注意表面的清洁，不使用时应放在阴凉干燥处。

本手册内容如有更改，恕不通告。没有武汉国测华能电气有限公司的书面许可，本手册任何部分都不许以任何（电子的或机械的）形式、方法或以任何目的而进行传播。

目    录

一、概述	4

二、主要技术指标	4

三、使用说明	5

四、售后服务	5

FRC系列分压器

## 一、概述

本系列交直流高压测量装置是现场测量用的专用仪器仪表，既可测量直流高压，又可测量交流高压的，整个设备由分压器和测量仪表两部分组成。分压器采用平衡式等电位屏蔽结构，在完全密封的绝缘筒内部采用优质电子元件，而使整个装置具有测试准确、线性好、性能稳定、结构合理、易于携带、操作简单、显示直观等特点，因此它是现场测量的理想仪表。

## 二、主要技术指标

1．准确度及高压阻抗   (直流电压为交流电压的1.4倍)

| 电压等级 |  | AC/DC50kV | AC/DC100kV | AC/DC150kV | AC/DC200kV | AC/DC300kV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分压比 |  | 1000：1 | 1000：1 | 1000：1 | 1000：1 | 1000：1 |
| 阻抗 |  | 200MΩ | 400MΩ | 600MΩ | 800MΩ | 1200MΩ |
| 准确度 | 直流值 | 1．0级 | 1．0级 | 1．0级 | 1．0级 | 1．0级 |
|  | 交流值 | 1．5级 | 1．5级 | 1．5级 | 1．5级 | 1．5级 |

2．工作环境

温度：0~40℃

湿度：≤85%RH

| 电压等级 | AC/DC50kV | AC/DC100kV | AC/DC150kV | AC/DC200kV | AC/DC300kV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体积（mm3） | 220×220×600 | 220×220×800 | 220×220×1000 | 220×220×1500 | 220×220×2100 |
| 重量(kg) | 约10 | 约15 | 约20 | 约25 | 约36 |

3．体积、重量

## 三、使用说明

1．打开铝合金箱上盖，握住均压球逆时针旋转，拧下均压球、取出分压筒、专用数字测量仪表及专用电缆线。再将均压球拧在分压筒上，放在所需位置。

2．在分压器底座“地线”接线柱上牢固地接上地线。

3．将被测高压引线与分压器顶端均压球牢固连接。

4．将专用电缆线的一端插入分压器的输出孔中，另一端插入测量仪表的电压测量孔中，注意插紧接牢。

5．根据所需测量的高压，选择测量仪表所掷位置。（交流200V档或直流200V档），将底板上交直流转换开关根据需要打在AC或DC档。

6．加载高压并记录数据。

7．降压一段时间后，直到测量仪表显示为零时，方可拆除实验线路。

## 四、售后服务

本公司产品保修一年，三年维修，一年内产品质量出现问题，请及时与我公司联系，公司负责免费维修，超过一年，按成本收取少量费用。

图1：分压器连接示意图