GHSF系列

倍频感应耐压装置

产品操作手册

武汉国测华能电气有限公司

尊敬的用户：

感谢您购买本公司GHSF 系列倍频感应耐压装置。在您初次使用该产品前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，如果您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们会尽快给您答复。

注 意 事 项

- 使用产品时，请按说明书规范操作

- 未经允许，请勿开启仪器，这会影响产品的保修。自行拆卸厂方概不负责。

- 存放保管本仪器时，应注意环境温度和湿度，放在干燥通风的地方为宜，要防尘、防潮、防震、防酸碱及腐蚀气体。

- 仪器运输时应避免雨水浸蚀,严防碰撞和坠落。

本手册内容如有更改，恕不通告。没有武汉国测华能电气有限公司的书面许可，本手册任何部分都不许以任何（电子的或机械的）形式、方法或以任何目的而进行传播。

目    录

一、概述	4

二、工作原理	4

三、技术参数	5

四、使用方法	5

五、使用条件	6

六、产品清单	7

七、售后服务	7

GHSF倍频感应耐压装置

## 一、概述

## 变压器和互感器的感应耐压试验是保证变压器质量符合国家标准的一项重要试验。变压器绕组的匝间、层间、段间及相间绝缘的纵绝缘感应耐压试验，则是变压器绝缘试验中的重要项目。基于纵绝缘试验中的特殊性，需要通过施加倍频电源装置，以提高绕组间绝缘的试验电压，从而达到耐压试验的目的。
  三倍频发生器是为满足上述要求而设计制造，经过广大用户使用证明：其操作简单、性能可靠、能较好地满足变压器、互感器感应耐压试验的需要。

二、工作原理
    该装置是由三台单相变压组成，其工作原理如图一

三台单相变压器的一次绕组接成星形，二次绕组接成开口三角形，因为加在一次绕组上的电压较高，铁芯饱和，三台单相变压器磁通中都有基频分量和三倍频分量，三台单相变压器二次开口三角形连接使基频分量相抵消，从而实行开口三角的倍频电压输出，并通过绕组外接单相调压器，即可实现三倍频电压的调节。

三、技术参数

1．输入电压：三相380V   50HZ

2．输出电压：单相0~500V(连续可调)

频率:150HZ

3．输入容量：15KVA      谐波失真：＜5%-8%

4．空载运行时间：≤5分钟

5．额定电压下的被试品持续时间：40秒

四、使用方法
      本装置为整体式设备。即三倍频发生器和三倍频控制装置，并设有过流保护，电流表、三倍频输出、电压表，以进行监视和便于使用，其控制装置面板如下图所示：

背面接线图

按背面接线图将本装置接入线路中，注意设备接地。

（三）操作步骤

1．本装置空载试验

将三相380V电源直接接在装置背面的“A、B、C”输入端子。即在对被试品进行倍频感应耐压试验前，应先对本装置进行空载试验，检查装置是否完好。

操作步骤：

确认接线无误后输入三相电压；打开电源开关，绿色信号灯亮（如不亮，请将调压器手柄回至零位）；然后按下合闸按钮，红色工作灯亮，此时可开始旋转调压器手柄进行升压，观察电压表，直到电压表达到满刻度为止。在此过程中无异常情况说明该装置正常，应立即将调压器手柄回至零位，并断开电源，空载试验完毕。

2．负载试验

（1）将三相380V电源直接接在装置背面“A、B、C”输入端子：将被试品的两端分别与背面输出端子相连接；接好接地线；

（2）接通电源，将调压器手柄回至零位处，电源指示灯（绿灯）亮；按下红色按钮，接触器合上，工作指示灯(红灯)亮；

（3）顺时针均匀旋转调压器手柄，并密切注视输出电压表，当升到所需电压值时，开始计耐压时间；

（4）40秒后如无异常情况出现，即反向旋转调压器手柄至零位；按上分闸按钮，接触器断电，工作指示灯灭，绿色信号灯亮，此时应迅速切断输入三相电源，试验完毕。

（5）本装置设有过流保护装置，如试品击穿或其他原因使得输出电流过大，根据本装置过流保护设定值可自动切断150Hz电源输出，起到保护试品及人员安全。

## 五、使用条件

环境温度：        -10~+40℃

相对湿度：        ≤95%

周围无水蒸汽，腐蚀性气体及易爆炸性介质。

六、产品清单：
１、15KVA/500V倍频感应耐压装置      一台
２、使用说明书                    一份
３、合格证（保修卡）

## 七、售后服务：

## 本产品整机保修一年，实行“三包 ” ，终身维修，在保修期内凡属本公司设备质量问题，提供免费维修。由于用户操作不当或不慎造成损坏，提供优惠服务。我们将期待您对本公司产品提出宝贵意见。

# Text boxes

A

V

DL

输出电压                            输出电流

电流整定

合闸指示                             分闸指示

面板图

分闸

电源输入

输出

接地

A    B    C               150HZ

三相380V  50HZ           去试品