GHHL-100/200A

智能回路电阻测试仪

产品操作手册

武汉国测华能电气有限公司

尊敬的用户：

感谢您购买本公司GHHL-100/200A智能回路电阻测试仪。在您初次使用该产品前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，如果您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们会尽快给您答复。

!

注 意 事 项

- 使用产品时，请按说明书规范操作

- 未经允许，请勿开启仪器，这会影响产品的保修。自行拆卸厂方概不负责。

- 存放保管本仪器时，应注意环境温度和湿度，放在干燥通风的地方为宜，要防尘、防潮、防震、防酸碱及腐蚀气体。

- 仪器运输时应避免雨水浸蚀,严防碰撞和坠落。

本手册内容如有更改，恕不通告。没有武汉国测华能电气有限公司的书面许可，本手册任何部分都不许以任何（电子的或机械的）形式、方法或以任何目的而进行传播。

目     录

一、概述	4

二、安全措施	4

三、性能特点	4

四、技术指标	5

五、仪器操作及功能介绍	6

六、测试与操作方法	7

附录一：接触（回路）电阻基本知识	13

附录二：断路器导电接触（回路）电阻标准参考值	14

七、标准配置	15

售后服务	15

# 一、概述

断路器（以下简称开关）导电回路的导电性能的好坏，对保障开关的安全运行具有重要作用。导电性能的优劣可以通过导电回路电阻的大小反映出来。因此IEC标准及制造厂都规定应测量回路电阻，并且对各种形式的开关的回路电阻有明确规定指标。一般过去使用双臂电桥。由于电桥的电压，电流都比较小，当开关的动静触头之间有杂质或表面有氧化等，测试的数据分散性就较大。同时电桥的抗干扰性差，因此国家标准规定必须使用100A以上直流电流进行测试。回路电阻测试仪是我公司为适应GB50150-2006和DL/T 845.4-2004规程要求开发的测试仪器，广泛适用于各种电器开关的接触电阻、回路电阻及电缆电线、焊缝接触电阻的测量。

# 二、安全措施

1、操作者应具备一般电器设备或仪器的使用常识。

2、使用本仪器前要认真阅读使用说明书。

3、对仪器的调整维修必须由专业人员进行，不要自行处理。

4、仪器应避免剧烈震动，避免高温和阳光直射。

5、本仪器为测量纯电阻回路设计，不得测量感性回路。

6、测试中不能拆除测试线。

7、仪器接地线必须接好。

# 三、性能特点

1、测试电流大，完全符合有关测试接触电阻的国家标准要求。

2、测试电流来自高精度的100A/200A开关式恒流电源，无需人工调节，测试迅速准确。

3、采用四端子接线法，有效地排除了测试线电阻对测试结果的影响。

4、测试速度快。

5、长时间工作，设有过热保护电路，仪器可靠稳定。

6、操作简便，重量轻。

# 四、技术指标

- 测试电流：

| 型号 | 测试电流 |
| --- | --- |
| 100A | 50A、100A |
| 200A | 100A、200A |

- 测量范围：

| 型号 | 测试电流 | 测量范围 |
| --- | --- | --- |
| 100A | 50A | 1-1999.9μΩ |
|  | 100A |  |
| 200A | 100A |  |
|  | 200A |  |

3、最小分辨率：0.01μΩ

4、准确度：1%±0.5μΩ

5、工作方式：可设置输出时间

6、电源：AC220V±10％  50Hz

7、消耗功率：

| 型号 | 功率 |
| --- | --- |
| 100A | ≤500W |
| 200A | ≤1000W |

8、使用温度：-20℃～40℃

9、相对湿度：≤80%RH，不结露

10、重量:

| 型号 | 重量 |
| --- | --- |
| 100A | 5 Kg |
| 200A | 6 Kg |

# 五、仪器操作及功能介绍

回路电阻测试仪仪器面板如图一所示：

1、电源：电源插座和开关内带保险仓和电源滤波器，为整机电源的控制、保护和滤波器件。

2、I+、I-：为电流输出端子，通过专用测试线为试品提供恒定电流。

3、U+、U-：为试品电压信号的输入端子。

4、显示器：显示测试结果，接触电阻值和输出电流值。

5、 RST键：整机初始化，仪器处在准备状态。

6   ：仪器的保护接地端。

图一   回路电阻测试仪面板

# 六、测试与操作方法

1、接线方法：如图二所示，将专用测试线按照颜色红对红，黑对黑，粗的电流线接到对应的I+、I-接线柱扭紧，细的电压线接到对应的U+、U-接线柱扭紧，两把夹钳夹住被测试品的两端。

图二  测试接线图

注意：测试钳的全部连接面应与试品可靠接触

2、开机界面：打开电源开关，显示屏上会显示如图三界面，停留大约数秒会自动跳过进入主界面。

图三  开机界面

图四  键盘

3、主界面：主界面显示如图五。按  键选择功能，按OK键进入功能菜单。

图五 主界面

4．测试：主界面选择开始测试后，进入电流选择界面如图六，按OK键选择测试电流或测试时间，  键选择测试电流或设置测试时间，请参考相应的量程范围，选择合适的电流。按ESC退回主界面，开始测试按钮反显时，按OK键开始测试，同时提示“正在测试……”。测试结果显示如图七，按  键选择打印或者保存，按ESC键退回主界面。本仪器具有自动停止测试功能。根据设置时间测试会自动停止。

图六

图七

5．数据查询：主界面选择数据查询后，进入查询界面如图八。按  键选择确认功能，按ESC键退回主界面，按OK键执行所选功能。

：用于翻页。

打印：打印数据查询中保存的测试结果。

清空数据：删除所有已保存的测试结果。

当数据存满时，会提示“存储空间已满”。请按RST键返回主界面。

图八

6．时钟校准：在主界面选择时钟校准后，进入时钟校准界面。

图九

键用于修改所选位的数值。

按OK键，光标向右移动，当移动到最后一位即“秒”位时，再次按OK键，修改的时间将保存。

按ESC键，光标向左移动，当移动到第一位即“年”位时，再次按ESC键，修改的时间将不保存。

7．厂家设置：该选项为厂家人员调试和设置使用，顾客请勿随意操作。

8．复位：测试完毕后，按RST键，仪器输出电流将断开，这时显示屏回到初始状态，可重新接线，进行下次测量或拆下测试线与电源线结束测量。

9.温度报警：当仪器内部温度过高时，界面会弹出“温度告警，正在冷却，请等待……”，同时蜂鸣器会报警，此时应等仪器温度恢复正常以后才能继续使用。

图十

# 附录一：接触（回路）电阻基本知识

- 什么叫接触电阻？

接触电阻是静触头与动触头相互接触时所出现的附加电阻。

- 断路器接触电阻有哪几部分组成？

由动、静触头接触部分的收缩电阻和表面电阻两部分组成。

- 断路器接触电阻不合格的原因？

—  开断较大短路电流时触头烧坏。

—  因机构调整不佳固定不牢，致使行程变化，当超行程严重不合格时，引起接触压力或接触面积的变化。

—  断路器调试安装完后，长期未投入运行，使动，静触头表面氧化，接触表面电阻增大。

—  长期运行使弹簧变形，使接触压力下降。

—  机械部分长期操作后引起的机械磨损。

—  对少油断路器，还可能因绝缘油酸值不合格呈酸性反应，浸蚀触头表面。或油中漂浮杂质，动、静触头之间因开断短路电流后残留的微粒碳质、金属粉末，使接触电阻增大。

- 影响接触电阻的因素？

— 材料性质：硬度、化学性质、金属化合物的机械强度与电阻率。

— 接触形式：点接触、线接触、面接触。

— 接触面状况：当接触面形成氧化膜时（银例外），氧化膜比金属本身的电阻要大得多。

— 接触压力。

— 接触表面的粗糙度。

# 附录二：断路器导电接触（回路）电阻标准参考值

| 型 号 | 每相回路电阻 （μΩ） | 型 号 | 每相回路电阻 （μΩ） |
| --- | --- | --- | --- |
| SN1-10 | <95 | DW1-60G | 200 |
| SN2-10G | 75 | SW1-110 | 700 |
| SN4-10 | 50—60 | SW2-110I | 180 |
| SN4-20 | 50—60 | SW3-110 | 160 |
| SN4-10G | 20 | SW4-110 | 300 |
| SN4-20G | 20 | SW6-110 | 180—220 |
| SN5-10 | 100 | SW2-220 | 400 |
| SN6-10 | 80 | SW4-220 | 600 |
| SN10-35 | <75 | SW6-220 | <400 |
| DW1-35 | 550 | SW7-220 | <190 |
| DW1-60 | 500 | KW1-220 | 400 |
| DW3-110 | 1100—1300 | KW2-220 | 170 |
| DW2-110 | 800 | KW3-220 | 110 |
| KW1-110 | 150 | KW4-220 | 130 |
| KW3-110 | 45 | DW2-220 | 1520 |
| KV4-110A | 60 | DW3-220 | 1200 |
| DW3-110G | 1600—1800 | SW6-330 | ＞600 |

# 七、标准配置

| 主机 | 一台 |
| --- | --- |
| 回路专用测试电缆 | 一套 |
| 电源线 | 一条 |
| 保险管 | 两个 |

# 售后服务

- 本公司对售出的产品一年质保。用户要求维修请与本公司售后服务部联系。

- 保修期内出现下列情况之一时，维修应收成本费：

  - 用户使用或搬运过程中因撞击而造成的故障或损坏。

  - 用户未妥善保存，导致仪器渗水、受潮、撞击或引火等。

  - 用户自行或委托其它单位维修而引起的故障或损坏。

  - 用户因接线错误导致设备故障或损坏。

  - 如出现不可抗力（如火灾、水灾、天灾等）而引起的故障或损坏。

  - 不按本使用说明书要求随意连接其它设备而引起的故障或损坏。

  - 无产品保修卡且又无法确认该仪器处于保修期内的故障产品。