产品技术规范书

设备名称: 局部放电测试系统

型    号: GHWJF

生产厂家: 武汉国测华能电气有限公司

品    牌: 国测华能

- 采用标准：

DL/T 846.4-2004       《高电压测试设备通用技术条件 第4部分:局部放电测量仪》

JB/T 7586-1994        《局部放电检测仪视在放电校准器》

JB/T 7088-1993        《局部放电检测仪》

DL/T 848.3-2004       《高压试验装置通用技术条件第3部分:无局放试验变压器》

DL/T 596-2005         《电力设备预防性试验规程》

GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》

GB2900　　　　　　　 《电工名词术语》

GB/T16927.1~2-1997　 《高电压试验技术》

GB4793-1984	《电子测量仪器安全要求》

GB191		    		 《包装贮运标志》

GB/T.311-1997	  	   	 《高压输变电设备的绝缘与配合》

- 功能简述：

局部放电检测仪是近年来新研制生产的又一新颖局部放电检测仪。广泛适用于变压器、互感器、高压开关、氧化锌避雷器、电力电缆等各种高电压电工产品的局部放电的测量，产品的型式试验，绝缘的运行监督等。本仪器是电力部门、制造厂商和科研院所等单位广泛使用的实用的局部放电测试仪器。

三、产品特点：

1.本仪器检测灵敏度高，试样电容复盖范围大，适用试品范围广，输入单元（检测阻抗）配备齐全，频带组合多（九种）。

2. 仪器经适当定标后能直读放电脉冲的放电量。

3. 本仪器采用彩色液晶屏的方式显示图形，区别于传统的显像管，加有波形锁定功能使图形更利于观察和分析。

四、主要技术参数
1．使用条件

环境温度：0~40℃±2℃。

相对湿度：80%以下。

供电电源：220V±22V，50Hz。

无剧烈震动和机械冲击。

空气中不含有足以腐蚀仪器的灰尘和杂质。

不应受强的电磁场干扰。

通风条件良好。

接地要求:接地电阻＜1Ω。

2．可测试品的电容量范围6PF--250μF

3．检测灵敏度（见表一）

表一

| 输入单元序号 | 调谐电容 | 单位 | 灵敏度（微微库） （不对称电路） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-25-100 | 微微法 | 0.02 |
| 2 | 25-100-400 | 微微法 | 0.04 |
| 3 | 100-400-1500 | 微微法 | 0.06 |
| 4 | 400-1500-6000 | 微微法 | 0.1 |
| 5 | 1500-6000-25000 | 微微法 | 0.2 |
| 6 | 0.006-0.025-0.1 | 微法 | 0.3 |
| 7 | 0.025-0.1-0.4 | 微法 | 0.5 |
| 8 | 0.1-0.4-1.5 | 微法 | 1 |
| 9 | 0.4-1.5-6.0 | 微法 | 1.5 |
| 10 | 1.5-6.0-25 | 微法 | 2.5 |
| 11 | 6.0-25-60 | 微法 | 5 |
| 12 | 25-60-250 | 微法 | 10 |
| 7R | 电 阻 |  | 0.5 |

4．放大器频带：

①低端：10kHz、20kHz、40kHz任选

②高端：80kHz、200kHz、300kHz任选

5．放大器增益调节：

粗调六档，档间增益20±1	db；细调范围>20db。

6．时间窗：

①时间窗显示为黄色

②窗宽：可调范围15°～150°；

③窗位置：每一窗可旋转0°～170°；

④两个时间窗可分别开或同时开。

7．放电量表：

数字表头：以3½LED数字表显示

0-100.0    误差<±5%(以满刻度计)

8．椭圆时基：

频率50Hz和任意频率。

椭圆显示为蓝色

椭圆旋转：以30°为一档，可作180°旋转。

显示方式：椭圆——直线。

高频时基椭圆输入电压＜220V，其摄取功率<1伏安。

9．波形锁定：可以按所需锁定任意时间的波形，便于你的观察和分析。

10．试验电压表：

① 量程：100kV（可扩展）

② 显示：3½数字电压表指示

③ 精度：优于±5%（以满刻度计）

11．内、外零标功能

12．体积：450*450*190（宽*深*高）mm3

13．重量：约15kg。

五、  技术服务：

1．设备的免费质保期不低于1年；

2．设备3年免费检定或校准；

3．设备终身维修；

4．系统软件终身免费升级；

5．卖方对售后服务的需求必须在24小时答复，在48小时内提供技术服务；

6．卖方长期为买方提供备件采购和供应服务。