GHYZ-30

氧化锌避雷器检测仪

产品操作手册

武汉国测华能电气有限公司

尊敬的用户：

感谢您购买本公司GHYZ-30 氧化锌避雷器检测仪。在您初次使用该产品前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，如果您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们会尽快给您答复。

!

注 意 事 项

- 使用产品时，请按说明书规范操作

- 未经允许，请勿开启仪器，这会影响产品的保修。自行拆卸厂方概不负责。

- 存放保管本仪器时，应注意环境温度和湿度，放在干燥通风的地方为宜，要防尘、防潮、防震、防酸碱及腐蚀气体。

- 仪器运输时应避免雨水浸蚀,严防碰撞和坠落。

本手册内容如有更改，恕不通告。没有武汉国测华能电气有限公司的书面许可，本手册任何部分都不许以任何（电子的或机械的）形式、方法或以任何目的而进行传播。

目    录

一、概述	4

二、产品技术参数	4

三、使用方法	5

四、仪器调试及故障处理	6

五、产品的保护维修	7

GHYZ-30

氧化锌避雷器检测仪

# 一、概述

GHYZ-30—30kV氧化锌避雷器检测仪是专门用于检测10kV及以下电力系统用无间隙氧化锌避雷器MOA阀电间接触不良的内部缺陷，测量MOA的直流参考电压（U1mA）和0.75 U1mA下的泄漏电流。该仪器将直流高压电源、测量和控制系统组成一体，全部元件浓缩在一个机箱内，具有体积小，重量轻等特点，是电力系统以及氧化锌避雷器生产厂现场试验必不可少的设备。

# 二、产品技术参数

1．测量范围：电压0～30kV    电流：0～1000μA

2．测量精度：电压1％

3．环境温度：0～+40℃

4．相对湿度：25℃时≤85％

5．海拔高度：＜1000M

6．电源电压：220V±10％

7．电源频率：50±1HZ

# 三、使用方法

1．打开仪器箱盖，将仪器外壳牢固接地。

2．将避雷器的一端插入仪器的高压套管内（H端），另一端用线夹夹住引到L端（红接线柱）。或者用专用的绝缘线从高压端引出外接试品

注意：L端为测量地，禁止与保护地线（大地）相连。

3．合上电源开关，仪器内部自检后，报警灯亮，放电灯亮，按一下检测按钮后，两块表头指示值为零±1个字。

4．按一下复位键，报警灯灭，仪器进入检测状态，校准/测量转换按钮置于测量状态（凸起时），可以进行测试。

5．按下检测按钮约1秒钟后松开，仪器自动完成MOA的全部检测项目。U1mA下的电压与0.75U1mA下的泄漏电流分别显示并自动锁存在两表头上。

6．注意事项

（1）如果按下检测按钮报警灯亮，表明MOA的内部有接触不良的缺陷，或者是外部接线不牢，待放电灯亮后，检查外部接线是否有问题，或者更换试品后再按一下复位键，进行下一次检测。

（2）如果报警灯不亮，表明MOA的内部接触良好，接线无问题，仪器将自动进入测量U1mA和Id的状态，并将测试的结果显示在表头上，待放电灯亮后，检测结束，拆除试验接线或者更换试品进行下一次测试。

# 四、仪器调试及故障处理

1．仪器表头的调零

仪器使用一段时间后，可能会需要调整一下。调整方法是：启动仪器，报警灯亮，（这时不要接入试品），按住检测按钮不放，调节面板上的相应电位器，直到表头指示分别为“零±1个字”。电压和电流调零分别进行。

2．0.75U1mA的校准

将校准/测量转换按钮置0.75U1mA状态（按下时），接好试品，按下检测按钮，读取U1mA的电压值后，松开检测按钮，此时仪器电压马上会变为另一个电压值U1即0.75U1mA，两者进行比校，如果U1=0.75U1mA，则不需调整；U1≠0.75U1mA，则进行适当的调整，调整线路板上的相应电位器，直到U1=0.75U1mA。仪器校准后，能在相当长的时间由保证测量精度，不需频繁调整。校准完毕，将校准按钮置U1mA状态。

3．仪器误差调整

仪器使用一段时间后，如果发现有误差，则可进行调整，接一个已知U1mA的试品，假设为27.0kV，按住检测按钮不放，看电压表的指示值是否与试品的参考电压U1mA（27.0kV）相等，如不相等，调整电压表表头左边的基准电位器，调整完毕，松开检测按钮。（见后面图，基准电压的调整）

4．简易故障的处理

如果电流表表头显示“[[[”或者和调不到零时，说明电流回路的输入保护级运放（CA3140E）IC1相当于保险管损坏，更换配置的元件。若是电压表则更换IC2。

# 五、产品的保护维修

产品自出厂之日起，一年内若因产品质量的本身问题，本公司负责保修，保修期外，负责对产品终身维修服务。