GHKT-II

高低压开关柜通电试验台

产品操作手册

武汉国测华能电气有限公司

尊敬的用户：

感谢您购买本公司GHKT-II高低压开关柜通电试验台。在您初次使用该产品前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，如果您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们会尽快给您答复。

!

注 意 事 项

- 使用产品时，请按说明书规范操作

- 未经允许，请勿开启仪器，这会影响产品的保修。自行拆卸厂方概不负责。

- 存放保管本仪器时，应注意环境温度和湿度，放在干燥通风的地方为宜，要防尘、防潮、防震、防酸碱及腐蚀气体。

- 仪器运输时应避免雨水浸蚀,严防碰撞和坠落。

本手册内容如有更改，恕不通告。没有本公司的书面许可，本手册任何部分都不许以任何（电子的或机械的）形式、方法或以任何目的而进行传播。

GHKT-II高低压开关柜通电试验台

- 一、概述

- 高低压开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的开关柜进行出厂前的通电试验。它能提供三相交流电压﹑三相交流电流﹑直流可调电源、直流固定输出电源；便于对开关柜的

- 二、技术参数

- 输入电源

三相四线380V±10%

- 电源输出

1），三相交流电压0-450V（单相0-220V ）可调输出 ，一组

2），三相四线交流电流0-10A       可调输出,        一组

3), 直流操作电压0-260V          可调输出,        一组

4），三相交流电压  100V          固定输出，       一组

5），直流固定输出：24V、48V、110V、220V，         一组

6），单相交流220V               固定输出，        一组

7），三相交流380V               固定输出，        二组

- 外形尺寸：780×580×1120㎜

- 重量：100㎏

三 、 使用说明

- 三相四线交流电压0-450V（单相0-220） 可调输出

1），将三相四线电源接入通电试验台，合上通电试验台侧面总电源开关；将T1调压器手柄逆时针旋转至零位。“

2),以上准备工作完成后，按一下“AC0-450V输出控制”单元的“合闸”按钮，指示灯红灯亮，该回路接通，调压器受电，顺时针调节T1“三相AC0-450V输出调节”三相调压器手柄，同时观察“AC0-450V电压指示”的电压表，直至所需电压值；旋转“三相0-450V指示转换”开关，可分别观测三相线电压。。测试完成后，逆时针旋转T1三相调压器手柄至电压为零，按下“分闸”按钮；测试即告完成。

2，三相四线交流电流0-10A   可调输出

将三相四线电源接入通电试验台，合上通电试验台侧面总电源开关，将T2调压器手柄逆时针旋转至零位。

2),以上准备工作完成后，按一下“AC0-10A输出控制”单元的“合闸”按钮，指示灯红灯亮，该回路接通，调压器受电，顺时针调节T2“AC0-10A输出调节”三相调压器手柄，同时观察“三相AC0-10A电流指示”的电流表，直至所需电流值；旋转“三相0-10A指示转换”开关可分别读三相电流，注意转换开关在任何时候不应置于“0”位置。测试完成后，逆时针旋转T2三相调压器手柄至电流为零，按下“分闸”按钮；测试即告完成。

3，直流0-260V  可调输出

1），将三相四线电源接入通电试验台，合上通电试验台侧面总电源开关，将T3调压器手柄逆时针旋转至零位。“

2),以上准备工作完成后，按一下“DC0-260V输出控制”单元的“合闸”按钮，指示灯红灯亮，该回路接通，调压器受电，顺时针调节T1“DC0-260V输出调节”单相调压器手柄，同时观察“DC0-260V电压指示”的电压表，直至所需电压值。测试完成后，逆时针旋转三相调压器手柄至电压为零，按下“分闸”按钮；测试即告完成。

（直流有一个放电过程，一定要得等到电压表指示为零时再拆线）

4，三相交流100V   固定输出

1），将三相四线电源接入通电试验台，合上通电试验台侧面总电源开关。

2),以上准备工作完成后，按一下“AC100V输出控制”单元的“合闸”按钮，指示灯红灯亮，该回路接通，同时观察“三相AC100V电压指示”的电压表指示为100V，转换“三相AC100V指示转换”开关，可读出三相间不同的线电压；测试完成后，按下“分闸”按钮；测试即告完成。

以上四路输出不相互联锁，可同时能输出不同电源。

5,直流定输出：24V、48V、110V、220V

1），将三相四线电源接入通电试验台，合上通电试验台侧面总电源开关。“

2），按照测试要求的电压，将“直流固定输出转换”开关转到指示不同电压的位置，即输出该数值的直流电压。在不使用时最好将档位转到OFF位置以免疏忽时能保证安全。

6，直接合上面板上总电源开关，再将后接线板上对应的空气开关合上，就可得到固定的三相380V和单相220V电源。

四，使用条件

- 环境温度：0～40℃

- 海拔高度：＜1000M

- 相对湿度：＜85％

- 工作场所应无严重影响绝缘的气体、蒸汽、化学性尘埃及其它爆炸性介质。

五，注意事项

- 开箱时应检查电器元件是否损坏或松动。

- 使用前应检查各电器的接触是否良好，特别是调压器碳刷的接触良好。

六，产品装箱单

1，通电试验台      一台

2，使用说明书      一份

3，产品合格证      一张