GHZRC-3A

直流电阻测试仪

武汉国测华能电气有限公司

目　　录

一、概述…………………………………………………5

二、工作原理……………………………………………5

三、技术指标……………………………………………5

四、使用方法……………………………………………6

五、注意事项……………………………………………8

六、产品附件清单………………………………………8

一．概述

GHZRC-3A直流电阻速测仪（微欧计）是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。仪器采用了先进的开关电源技术，由四位半LCD液晶显示测量结果。克服了其它同类产品由LED显示值在阳光下不便读数的缺点，同时具备了自动消弧功能。本仪器具有测速快、精度高、显示直观、抗干扰能力强、体积小、耗电省、测试数据稳定可靠、不受人为因素影响等优点。是测量电力变压器及大型电机等各种感性负载电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻的理想仪器，其测量速度比电桥快一百多倍。仪器内装可充电电池组（12V），交、直流两用，便于现场及野外测试。

二．工作原理

本仪器内有一个能产生直流电流的恒流源。在测量电阻时，恒流从I＋、I－端向被试品馈入恒流，该电流在被测体上产生相应的电压值，这一电压值在V＋、V－端取回本机，经放大后，直接用四位半LCD数字显示被试品的电阻值。

三．技术指标

1、使用条件：

环境温度：0℃～40℃

相对温度：≤85％RH

2、测量范围：1mΩ～20mΩ;20 mΩ～200mΩ;0.2Ω～2Ω;20Ω～200Ω;200Ω～2kΩ；

2kΩ-20 kΩ；20 kΩ-200 kΩ

3、测量精度：０.5级

4、分辨率：1μΩ

5、恒流源：3A

6、工作电压

直流  11V～14V      交流  220V。

7、功耗：≤15W

8、外形尺寸：335×275×175mm

9、重量：2.8kg

四．使用方法

1、电源

本仪器为测试提供的电源的两种：AC220V／DC12V。在强电磁场干扰的情况下，建议最好使用直流电源测试，此状态下测试的数值稳定，抗工频干扰能力强。

A、直流电源测试：

闭合总电源开关（DC12V），相应有指示灯亮，闭合总电源开关，相应的指示灯亮，按下“启停”键，即可进行测试。测试完毕，关闭总电源开关（DC12V），相应的指示灯熄灭，放电后，再转换测试夹，进行再次测试。

B、交流电源测试：

接上交流AC220V电源，相应的指示灯亮，闭合总电源开关，相应的指示灯亮，按下“启停”键，即可进行测试。测试完毕，关闭总电源开关（AC220V），相应的指示灯灭，放电后，再转换测试夹，进行再次测试。

Ｃ、充电：

接上交流AC220V电源，此充电指示灯亮，表示正在对机内的可充电池进行充电工作。仪器在使用交流电源测试,同时也在对机内电池进行充电。（仪器设计了充电保护电路，不会有过充现象产生）

2、测试线的联接方法：

将仪器的I＋、V＋、V－、I－端子与被试品按图1的方法联接好。这种联接法，可消除A、B、C、D处的接触电阻，以及联线电阻对测量的影响。测量的值即为B、C、之间的电阻Rx    (注意：B、C之间不要反向)。

# A  B                C   D

I＋V＋             V－  I－

图１

在使用中，如果仪器随带的测试线长度不够，可使用直径相当的导线将测试线加长。

3、测量：

本仪器在回路未接好的情况下开机表头显示“E0000”。按图1方法接好测量线后，根据被测值的大小选定欲测的电阻档，按下该档开关，此时该档指示灯亮，四位半LCD显示的稳定值即为被测的电阻值。读值时请注意所选量程上的单位。在测量大电感试品如电力变压器时，在测试回路以外的其它不需测量的线圈最好将其短路，以免电磁干扰。

4、放电：

测试完毕后可直接关断总电源。如果在感性试品，关断电源后不应马上拆线操作，应让仪器有续放电过程。一般放电至少20秒，否则电感的反电动势危害人身安全。

五．注意事项

1、仪器在使用完直流电源测试后，应及时对机内的电池进行充电维护。

2、在直流测试过程中，发现欠压指示灯亮，应停止使用直流电源，改用交流电源测试。

3、仪器长期不用时，应定期（两个月）对仪器内的电池组进行充电维护，一般充电14小时左右，直至“充满”指示灯亮为止。

4、本仪器应避免受潮、跌落、暴晒等。

六．产品附件清单

１．仪器主机            １台

２．测试线              １套

３．交流电源线          １根

４．产品使用说明书      １本

５．合格证              １张