GHZRC-10A

直流电阻测试仪

产品操作手册

武汉国测华能电气有限公司

尊敬的用户：

感谢您购买本公司GHZRC-10A直流电阻测试仪。在您初次使用该产品前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，如果您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们会尽快给您答复。

!

注 意 事 项

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

- 测量过程中不允许拆卸接线及直接关闭电源。

- 对于无载调压变压器，不允许测量过程中切换分接开关

- 测量过程中如果电源突然断电，本机会自动开始放电，请不要立刻拆卸接线，至少等待30秒钟后才可拆卸接线。

- 测量时，其他未测试的绕组请勿短路接地，否则会导致数据稳定时间延长。

本手册内容如有更改，恕不通告。没有武汉国测华能电气有限公司的书面许可，本手册任何部分都不许以任何（电子的或机械的）形式、方法或以任何目的而进行传播。

!

安全警告

由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

1.请勿在易爆环境中操作！

2.请勿在潮湿环境下操作!

3.防止火灾或人身伤害！

4.保持产品表面清洁和干燥。

5.只有合格的技术人员才可执行维修！

使用本仪器前，请仔细阅读操作手册，保证安全是用户的责任

目 录

一、概述	5

二、安全措施	5

三、功能特点	5

四、技术指标	6

五、系统介绍	6

六、测试与操作方法	7

七、注意事项	9

八、仪器成套性	9

九、售后服务	10

目  录

一、概述…………………………………………………………………2

二、功能特点……………………………………………………………2

三、技术指标……………………………………………………………2

四、面板及菜单介绍……………………………………………………3

1、面板示意图介绍……………………………………………3

2、菜单介绍……………………………………………………3

五、操作指南……………………………………………………………6

六、注意事项……………………………………………………………8

七、装箱清单……………………………………………………………8

一、概述：

变压器的直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目，能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要，利用本公司自身技术优势开发研制了新一代系列直流电阻测试仪。该仪器采用全新程控线性恒流源技术，具有输出电流大，电流档位多，体积小，重量轻等特点。整机由单片机控制，自动完成自检、数据处理、显示、保存、打印等功能，采用精密电子测量技术，使得仪器测量精度高，测量范围宽，操作简便，可实现变压器和电压互感器的感性电阻快速测量。

二 功能特点：

1  采用高精密电子测量技术和高性能单片机，使得仪器具有测量精度高，数值稳定，重复性好等特点。

2  可根据负载情况选择合适电流，电流档位多，最大可以输出10A电流。

3  具有打印、存储、实时查看数据等功能。

4  采用了大屏幕汉字显示、菜单操作，界面友好，一目了然，方便操作。

5  微型打印机为热敏式打印机，速度快，表面可直接安装打印纸。

6  具有自动放电和放电音响报警指示等功能。

7  通过RS232串行口对设备内的数据进行管理，实现无纸化办公。

三 技术指标：

1、输出电流：10A、5A、1A 、100mA 、10 mA、1mA

2、量程：     2Ω-20KΩ     （1mA档）

0.2Ω-2KΩ     （10mA档）

20mΩ-200Ω     (100mA档)

2mΩ-20Ω	(1A档)

0.4mΩ-4Ω	(5A档)

0.2mΩ-2Ω	      (10A档)

3、准确度：0.2%±2μΩ

4、分辨率：1μΩ

5、工作温度：-20～40℃

6、环境湿度：≤90%RH，无结露

7、工作电源：AC220V±10%，50HZ±1HZ

四、面板及菜单介绍：

1 面板示意图介绍

① 电源开关：控制仪表电源通断

② 电源插座：电源插座提供仪器220V电源

③ RS232：通讯串口

④ 保护接地端

⑤ 打印：微型热敏打印机

⑥ 显示屏：接触电阻值和输出电流值

⑦ 功能组键：按下相应按键，实现相应功能

⑧ I+、I-：为电流输出端子，通过专用测试线为试品提供恒定电流

⑨ V+、 V-：为试品电压信号的输入端子

- 菜单介绍

2.1 打开电源开关，液晶屏上显示仪器型号名称如图一，大约过3S后，进入待机界面，显示如图二：

欢 迎 使 用 直流电阻测试仪

开机界面（图一）

| 功能栏：1mA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测 试 | 电 流 | 查 看 | 校 正 |

待机界面（图二）

2.2测试——复测/打印/存储/返回

| 测量栏：10A 测 量 S** P ***S |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I=10.002A R=*.****mΩ |  |  |  |
| 复 测 | 存 储 | 打 印 | 返 回 |

测量界面（图三）

测试：从主界面进入充电测量状态，仪器开始输出电流。

复测：当前电流电阻值停留在显示屏上，以便实时记录。

打印：打印当前显示的数据，右上方会出现打印标志“P”。

存储：存储当前显示的数据，右上方会出现存储标志“S**”，“**”代表存储的位置。

时间：表示当前测量时间，右上方会出现时间标志“*** S”。.

返回：返回到主界面。

2.3电流——上移/下移/确认/返回

| 电流栏 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （A）1mA YES （D） 1A NO （B）10mA NO （E） 5A NO （C）100mA NO （F）10A NO |  |  |  |
| 上 移 | 下 移 | 确 认 | 返 回 |

电流界面（图四）

电流：电流量程选择(1mA\10mA\100mA\1A\5A\10A)

上移：选中上面一个电流档位

下移：选中下面一个电流档位

确认：确认当前选中的电流档位

返回：返回到主界面

2.4 查看——上移/下移/确定/打印/删除/串口/返回

| 次 序 |  | 电 流(A) |  | 电 阻（mΩ） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |
| 上 移 | 下 移 |  | 确 认 |  | 返 回 |

查看界面（图五）

查看：查看存储的数据

上移：选中上一条数据

下移：选中下一条数据

返回：返回到主界面

确定所选中的数据后进入如下图：

| 次 序 |  | 电 流(A) |  | 电 阻（mΩ） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |
| 打 印 | 删 除 |  | 串 口 |  | 返 回 |

打印：打印当前选中的数据

删除：选中数据删除

串口：上机传输数据

返回：返回到主界面

2.5校准——自动校准/手动校准/清零/返回

| 密码栏 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Password:0000 |  |  |  |
| 上 移 | 下 移 | 确 认 | 返 回 |

密码界面（图六）

校准：需要密码进入，出厂前调试人员校准使用

五 操作指南：

1  接好仪器电源线、保护接地端。

2  测量回路将专用测试导线与仪表接线柱相对应连接牢固（图七）

A

B

C

I+

I-

被测试品

测试仪

O

V+

V-

a

b

c

接线图（图七）

- 打开电源开关。仪表进入开机界面“欢迎使用直流电阻测试仪”大约3S左右自动进入待机界面，按“电流键（1mA--10mA--100mA--1A--5A--10A）, 确定所需要的电流，直接进入选择电流当前界面，显示界面提示“正在充电状态中”表明电流正在充电，如下图所示：

| 测量栏：10A S** P ***S |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 正在充电过程中 |  |  |  |
| 复 测 | 存 储 | 打 印 | 返 回 |

充电界面（图八）

当电流稳定后显示界面提示“正在测量状态中”。 之后在显示电流值和电阻值维持不变时，测量栏中间有“测量中”闪烁。

| 测量栏：10A S** P ***S |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 正在测量过程中 |  |  |  |
| 复 测 | 存 储 | 打 印 | 返 回 |

| 测量栏：10A 测量中 S** P ***S |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I=10.002A R=*.****mΩ |  |  |  |
| 复 测 | 存 储 | 打 印 | 返 回 |

测量界面（图九）

测试时当所选电流太小，会提示“请更换更大电流档测量” （图十），因为电阻太小仪器测量不能满足要求，此时应更换大电流重新测试。

| 测量栏：10A S** P ***S |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 请更换更大电流档测量 |  |  |  |
| 复 测 | 存 储 | 打 印 | 返 回 |

（图十）

测试时当所选电流太大时，会提示“请更换更小电流档测量” （图十一），因为电阻太大仪器测量电流充不上去，此时应更换小电流重新测试。

| 测量栏：10A S** P ***S |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 请更换更小电流档测量 |  |  |  |
| 复 测 | 存 储 | 打 印 | 返 回 |

（图十一）

5．测试完毕后，按“复位”键，仪器电源将与绕组断开，同时放电，音响报警，这时显示屏回到待机状态界面，放电音响结束后，可重新测量其它绕组或关机拆线。

六 注意事项:

- 在测量无载调压变压器倒分接前一定要复位，放电结束后，报警声停止，方可切换分接点。

- 有载调压的变压器测量高压侧电阻时从1或17最大电阻的档位开始测量。

- 在拆线前，一定要等放电结束后，报警声停止，再进行拆线。

- 选择电流时要参考技术指标栏内量程，不能超过量程和欠量程使用。

量程范围内尽量选用大电流以增强稳定性能，同时也应考虑试品电流的承受能力。

七 装箱清单：

1、直阻仪主机               1台

2、专用测试线               1套

3、电源导线                 1根

4、保险管                   2只

5、合格证及保修卡           1张

6、使用说明书               1本